## 命令列表
板卡编号 | 模块名称 | 命令名称 | 命令号（10进制） | 命令格式 |  |  |  | 应答格式 |  |  |  | 间接应答格式 | 间接应答格式说明
|  |  |  | 下发ID | 命令号 | 参数 | 参数说明 | 上发ID | 命令号 | 参数 | 参数说明
一号板 | 取样本通道 | 复位取样本通道 | 9 | 08 | 09 |  |  | 80 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 移动取样本通道 | 10 | 08 | 0A | XX | XX=位置号 | 80 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
| 样本 | 复位样本架小车 | 11 | 08 | 0B |  |  | 80 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 清理样本架小车 | 12 | 08 | 0C | XX | XX=位置号 | 80 | 0C | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 扫码样本架 | 13 | 08 | 0D | XX | XX=位置号 | 80 | 0D | XX | XX=80 成功；00 失败 | A0 00 01 57 30 35 0D 0A A0 01 01 31 30 30 30 30 A0 01 02 30 32 0D 0A A0 03 01 31 30 30 30 30 A0 03 02 31 38 0D 0A | 每帧数据最多包含8个字节，第一个字节A0=命令号，第二个字节00=样本架条码，第二个字节01=1#样本条码以此类推，第三个字节用于条码较长时分多帧发送的序号，从01开始使用，最后一帧在结尾的地方加0D 0A；如果某个条码没有扫到，则不发送此条码。
|  | 从样本架仓到取样本通道 | 14 | 08 | 0E | XX NN CC | XX=位置号。NN CC 从左到右每个字节表示样本架条码的每个ASCII字符。 | 80 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败 | A0 00 01 57 30 35 0D 0A | 只返回样本架条码。
|  | 从取样本通道到样本架仓 | 15 | 08 | 0F | XX | XX=位置号 | 80 | 0F | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 查询样本架位使用状态 | 16 | 08 | 10 |  |  | 80 | 10 | XX NN CC | XX=80 成功，00 失败。NN CC 从左到右每个比特位表示一个位置样本架的有无。
|  | 监测样本架位使用状态 | [5 empty] | 80 | 10 | XX NN CC | XX=80 成功，00 失败。NN CC 从左到右每个比特位表示一个位置样本架的有无。
|  | 更新样本架位指示灯状态 | 17 | 08 | 11 | NN MM | NN=样本架位置号;MM=指示灯颜色 | 80 | 11 | XX | XX=80 成功；00 失败
二号板 | 试剂 | 复位试剂 | 9 | 10 | 09 |  |  | 88 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 移动试剂安装 | 10 | 10 | 0A | NN | NN=试剂架位置号 | 88 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 移动试剂加注 | 11 | 10 | 0B | NN MM PP | NN=试剂针编号(1=试剂针1,2=试剂针2,3=试剂针3);MM=试剂架位置号;PP=试剂位置号 | 88 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 查询试剂温度 | 12 | 10 | 0C |  |  | 88 | 0C | XX NN MM | XX=80 成功；00 失败 | NN=温度整数部分；MM=温度小数部分
|  | 开启制冷 | 13 | 10 | 0D |  |  | 88 | 0D | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 关闭制冷 | 14 | 10 | 0E |  |  | 88 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 监测试剂条码 | 15 | 10 | 0F |  |  | 88 | A0 |  | A0 00 01 57 30 35 0D 0A A0 01 01 31 30 30 30 30 A0 01 02 30 32 0D 0A A0 03 01 31 30 30 30 30 A0 03 02 31 38 0D 0A | 每帧数据最多包含8个字节，第一个字节A0=命令号，第二个字节00=样本架条码，第二个字节01=1#样本条码以此类推，第三个字节用于条码较长时分多帧发送的序号，从01开始使用，最后一帧在结尾的地方加0D 0A；如果某个条码没有扫到，则不发送此条码。
|  | 启动试剂仓振摇 | 16 | 10 | 10 |  |  | 88 | 10 | XX | XX=80 成功，00 失败。
|  | 停止试剂仓振摇 | 17 | 10 | 11 |  |  | 88 | 11 | XX | XX=80 成功，00 失败。
|  | 修改日期时间 | 18 | 10 | 12 | YY yy MM dd hh mm ss | YY=年高两位，yy=年低两位，MM=月，dd=天，hh=时，mm=分，ss=秒 | 88 | 12 | XX | XX=80 成功，00 失败。
|  | 修改温度显示 | 19 | 10 | 13 | NN MM | NN=整数BCD码，MM=小数BCD码 | 88 | 13 | XX | XX=80 成功，00 失败。
|  | 修改颜色闪烁 | 20 | 10 | 14 | NN | 1表示白色不闪烁,2表示黄色不闪烁,3表示红色不闪烁,4表示白色闪烁,5表示黄色闪烁,6表示红色闪烁 | 88 | 14 | XX | XX=80 成功，00 失败。
三号板 | 底物通道 | 复位底物通道 | 9 | 18 | 09 |  |  | 90 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 移动底物通道 | 10 | 18 | 0A |  | 走一格 | 90 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 启动底物混匀 | 11 | 18 | 0B |  |  | 90 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 停止底物混匀 | 12 | 18 | 0C |  |  | 90 | 0C | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化底物 | 13 | 18 | 0D | NN MM PP | NN=次数，MM=用量,PP=底物管道切换;=0不切换(默认) | 90 | 0D | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 加注底物 | 14 | 18 | 0E | NN PP | NN=用量,PP=底物管道切换;=0不切换(默认) | 90 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败
| 洗涤1 | 复位洗涤1 | 15 | 18 | 0F |  |  | 90 | 0F | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化洗涤1 | 16 | 18 | 10 |  |  | 90 | 10 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 洗涤1洗涤反应杯 | 17 | 18 | 11 | NN MM CC DD EE FF | NN=反应条位置号,MM=是偶次洗涤吗,CC=杯子有无状态,DD=需要加满水吗;非零为真，零为假.EE=对齐检测送杯;非零为真，零为假;FF=洗涤次数,第一次为1. | 90 | 11 | XX | XX=80 成功；00 失败
| 洗涤2 | 复位洗涤2 | 20 | 18 | 14 |  |  | 90 | 14 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化洗涤2 | 21 | 18 | 15 |  |  | 90 | 15 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 洗涤2洗涤反应杯 | 22 | 18 | 16 | NN MM CC DD EE FF | NN=反应条位置号,MM=是偶次洗涤吗,CC=杯子有无状态,DD=需要加满水吗;非零为真，零为假.EE=对齐检测送杯;非零为真，零为假;FF=洗涤次数,第一次为1. | 90 | 16 | XX | XX=80 成功；00 失败
四号板 | 加样本通道 | 复位加样本通道 | 9 | 20 | 09 |  |  | 98 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 启动加样本通道振摇 | 32 | 20 | 20 |  |  | 98 | 20 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 停止加样本通道振摇 | 33 | 20 | 21 |  |  | 98 | 21 | XX | XX=80 成功；00 失败
| 样本针 | 复位样本针 | 10 | 20 | 0A |  |  | 98 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化样本针 | 11 | 20 | 0B |  |  | 98 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 取样本 | 12 | 20 | 0C | NN MM CC DD EE FF | NN=容器类型;MM=用量;CC=替补头模式;DD=替补头行位置号;EE=替补头列位置号;FF=清洗模式 | 98 | 0C | XX LL VV WW YY II OO | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1液面探测成功为0失败；最低两位为空吸旗标；LL=距离高位；VV=距离低位；WW YY=空吸初值；II OO=空吸终值。
|  | 加样本 | 13 | 20 | 0D | NN MM PP | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号;PP=用量 | 98 | 0D | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 清洗样本针 | 14 | 20 | 0E |  |  | 98 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 浸泡样本针 | 15 | 20 | 0F | NN MM PP | NN=行程高字节;MM=行程低字节;PP=用量 | 98 | 0F | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 计数复位样本针 | 31 | 20 | 1F |  |  | 98 | 1F | XX | XX=80 成功；00 失败
| 稀释针 | 复位稀释针 | 25 | 20 | 19 |  |  | 98 | 19 | XX | XX=80 成功；01 失败
|  | 加稀释液 | 26 | 20 | 1A | NN MM PP CC | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号;PP=用量,CC=稀释液管道切换 | 98 | 1A | XX | XX=80 成功；01 失败
|  | 取稀释样本 | 27 | 20 | 1B | NN MM PP CC DD EE FF | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号;PP=用量;CC=替补头模式;DD=替补头行位置号;EE=替补头列位置号;FF=清洗模式 | 98 | 1B | XX | XX=80 成功；01 失败
|  | 吸稀释液 | 28 | 20 | 1C | NN MM PP | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号;PP=用量 | 98 | 1C | XX | XX=80 成功；01 失败
五号板 | 加试剂通道 | 复位加试剂通道 | 9 | 28 | 09 |  |  | A0 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
| 试剂针1 | 复位试剂针1 | 10 | 28 | 0A |  |  | A0 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化试剂针1管路 | 11 | 28 | 0B |  |  | A0 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 试剂针1探测余量 | 12 | 28 | 0C | NN MM | NN=试剂架位置;MM=试剂位置号 | A0 | 0C | XX LL VV | XX=80 成功；00 失败。LL=距离高位；VV=距离低位
|  | 取试剂1 | 13 | 28 | 0D | NN MM CC PP ZZ | NN=试剂架位置号;MM=试剂位置号;CC=用量;PP=项目编号高位;ZZ=项目编号低位 | A0 | 0D | XX LL VV WW YY II OO | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1液面探测成功为0失败；最低两位为空吸旗标；LL=距离高位；VV=距离低位；WW YY=空吸初值；II OO=空吸终值。
|  | 加试剂1 | 14 | 28 | 0E | NN MM | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号 | A0 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 清洗试剂针1 | 15 | 28 | 0F |  |  | A0 | 0F | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 浸泡试剂针1 | 16 | 28 | 10 | NN MM PP | NN=行程高字节;MM=行程低字节;PP=用量 | A0 | 10 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 探测清洗试剂针1 | 42 | 28 | 2A |  |  | A0 | 2A | XX | XX=80 成功；00 失败
| 试剂针2 | 复位试剂针2 | 17 | 28 | 11 |  |  | A0 | 11 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化试剂针2管路 | 18 | 28 | 12 |  |  | A0 | 12 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 试剂针2探测余量 | 19 | 28 | 13 | NN MM | NN=试剂架位置;MM=试剂位置号 | A0 | 13 | XX LL VV | XX=80 成功；00 失败。LL=距离高位；VV=距离低位
|  | 取试剂2 | 20 | 28 | 14 | NN MM CC PP ZZ | NN=试剂架位置号;MM=试剂位置号;CC=用量;PP=项目编号高位;ZZ=项目编号低位 | A0 | 14 | XX LL VV WW YY II OO | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1液面探测成功为0失败；最低两位为空吸旗标；LL=距离高位；VV=距离低位；WW YY=空吸初值；II OO=空吸终值。
|  | 加试剂2 | 21 | 28 | 15 | NN MM | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号 | A0 | 15 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 清洗试剂针2 | 22 | 28 | 16 |  |  | A0 | 16 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 浸泡试剂针2 | 23 | 28 | 17 | NN MM PP | NN=行程高字节;MM=行程低字节;PP=用量 | A0 | 17 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 探测清洗试剂针2 | 43 | 28 | 2B |  |  | A0 | 2B | XX | XX=80 成功；00 失败
| 试剂针3 | 复位试剂针3 | 24 | 28 | 18 |  |  | A0 | 18 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化试剂针3管路 | 25 | 28 | 19 |  |  | A0 | 19 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 试剂针3探测余量 | 26 | 28 | 1A | NN MM | NN=试剂架位置;MM=试剂位置号 | A0 | 1A | XX LL VV | XX=80 成功；00 失败。LL=距离高位；VV=距离低位
|  | 取试剂3 | 27 | 28 | 1B | NN MM CC PP ZZ | NN=试剂架位置号;MM=试剂位置号;CC=用量;PP=项目编号高位;ZZ=项目编号低位 | A0 | 1B | XX LL VV WW YY II OO | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1液面探测成功为0失败；最低两位为空吸旗标；LL=距离高位；VV=距离低位；WW YY=空吸初值；II OO=空吸终值。
|  | 加试剂3 | 28 | 28 | 1C | NN MM | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号 | A0 | 1C | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 清洗试剂针3 | 29 | 28 | 1D |  |  | A0 | 1D | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 浸泡试剂针3 | 30 | 28 | 1E | NN MM PP | NN=行程高字节;MM=行程低字节;PP=用量 | A0 | 1E | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 探测清洗试剂针3 | 44 | 28 | 2C |  |  | A0 | 2C | XX | XX=80 成功；00 失败
| 温度 | 查询孵育温度 | 31 | 28 | 1F |  |  | A0 | 1F | XX LL LL1 VV VV1 | XX=80 成功；00 失败。LL LL1=孵育温度；VV VV1=环境温度。
| 管路 | 查询压力 | 32 | 28 | 20 |  |  | A0 | 20 | XX LL VV II | XX=80 成功；00 失败。LL =清水瓶压力；VV =废液瓶压力 ；II=洗液瓶压力。
|  | 恒定压力 | 34 | 28 | 22 |  |  | A0 | 22 | XX NN | XX=80 成功；00 失败。NN的D0位为1指示洗液瓶漏气；NN的D1位为1指示清水瓶漏气；NN的D2位为1指示废液瓶漏气。
|  | 补充清水 | 35 | 28 | 23 |  |  | A0 | 23 | XX NN | XX=80 成功；01 失败。NN的D0位为1指示清水补不足；NN的D1位为1指示废液排不足。
|  | 补充洗液 | 38 | 28 | 26 | NN | NN=补水时间 | A0 | 26 | XX | XX=80 成功；00 失败
| 电子称 | 设置水量传感器参数 | 36 | 28 | 24 | NN MM | NN=传感器编号(1,2,3)，MM=命传感器参数(0=不动作;1=去皮;2=零点校准;3=满量程校准) | A0 | 24 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 保存水量传感器参数 | 37 | 28 | 25 |  |  | A0 | 25 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 查询三瓶余量 | 33 | 28 | 21 |  |  | A0 | 21 | XX LL LL1 VV VV1 OO OO1 | XX=80 成功；00 失败。LL LL1=废液瓶余量；VV VV1 = 清水瓶余量；OO OO1=洗液瓶余量。
六号板 | 小车1 | 复位小车1 | 9 | 30 | 09 |  |  | A8 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 计数复位小车1 | 44 | 30 | 2C |  |  | A8 | 2C | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 小车1扫描反应条 | 10 | 30 | 0A | NN | NN=系统号（加样本小车=1，加试剂小车=2，试剂混匀小车=3，孵育=4，洗涤=5，底物混匀小车=6，反应=7） | A8 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 从小车1到反应通道 | 11 | 30 | 0B | NN | NN=反应位置号 | A8 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 小车1扫描反应杯 | 12 | 30 | 0C | NN MM | NN=系统号（加样本小车=1，加试剂小车=2，试剂混匀小车=3，孵育=4，洗涤=5，底物混匀小车=6，反应=7）；MM=位置号 | A8 | 0C | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 从加样本通道到反应通道 | 13 | 30 | 0D | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 0D | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从加试剂通道到反应通道 | 14 | 30 | 0E | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 0E | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从反应通道到加样本通道 | 15 | 30 | 0F | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 0F | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从加样本通道到加试剂通道 | 16 | 30 | 10 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 10 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从洗涤2到加试剂通道 | 36 | 30 | 24 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 24 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从洗涤1到加试剂通道 | 18 | 30 | 12 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 12 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从底物通道到反应通道 | 35 | 30 | 23 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 23 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从加试剂通道到底物通道 | 38 | 30 | 26 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 26 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为1失败
|  | 从底物通道到加试剂通道 | 39 | 30 | 27 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 27 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为1失败
|  | 从反应通道到加试剂通道 | 46 | 30 | 2E | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 2E | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为1失败
| 小车2 | 复位小车2 | 19 | 30 | 13 |  |  | A8 | 13 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 计数复位小车2 | 45 | 30 | 2D |  |  | A8 | 2D | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 小车2扫描反应条 | 20 | 30 | 14 | NN | NN=系统号（加样本小车=1，加试剂小车=2，试剂混匀小车=3，孵育=4，洗涤=5，底物混匀小车=6，反应=7） | A8 | 14 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 从小车2到孵育 | 21 | 30 | 15 | NN | NN=孵育位置号 | A8 | 15 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 小车2扫描反应杯 | 22 | 30 | 16 | NN MM | NN=系统号（加样本小车=1，加试剂小车=2，试剂混匀小车=3，孵育=4，洗涤=5，底物混匀小车=6，反应=7）；MM=位置号 | A8 | 16 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 从洗涤2到底物通道 | 32 | 30 | 20 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 20 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从孵育到反应通道 | 24 | 30 | 18 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 18 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从洗涤1到反应通道 | 25 | 30 | 19 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 19 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从反应通道到孵育 | 27 | 30 | 1B | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 1B | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从洗涤2到反应通道 | 31 | 30 | 1F | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 1F | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从孵育到洗涤1 | 29 | 30 | 1D | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 1D | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从洗涤1到底物通道 | 30 | 30 | 1E | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 1E | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从孵育到洗涤2 | 37 | 30 | 25 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 25 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为1失败
|  | 从孵育到底物通道 | 40 | 30 | 28 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 28 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为1失败
|  | 从底物通道到孵育 | 41 | 30 | 29 | NN MM | NN=原始位置号；MM=目的位置号 | A8 | 29 | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为1失败
七号板 | 检测抓手 | 复位检测抓手 | 9 | 38 | 09 |  |  | B0 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 计数复位检测抓手 | 22 | 38 | 16 |  |  | B0 | 16 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 初始化激发液 | 10 | 38 | 0A | NN MM | NN=次数，MM=用量 | B0 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 从反应通道到检测仓 | 11 | 38 | 0B | NN MM | NN=反应条位置号,MM=反应杯位置号 | B0 | 0B | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从检测仓到废料仓 | 12 | 38 | 0C |  |  | B0 | 0C | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 从反应通道到废料仓 | 13 | 38 | 0D | NN MM | NN=反应条位置号,MM=反应杯位置号 | B0 | 0D | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0失败
|  | 复位检测仓 | 14 | 38 | 0E |  |  | B0 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 读发光值 | 15 | 38 | 0F | NN MM CC PP | NN=项目编号高位；MM=项目编号低位;CC=底物用量;PP=检测模式 | B0 | 0F | XX LL VV II OO | XX=80 成功；00 失败；LL=发光值高字节；VV=发光值次高字节；II=发光值第三字节；OO=发光值最后一个字节。
| 反应通道 | 复位反应通道 | 16 | 38 | 10 |  |  | B0 | 10 | XX | XX=80 成功；00 失败
| 废料仓 | 复位废料仓 | 19 | 38 | 13 |  |  | B0 | 13 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 弹出废料仓 | 20 | 38 | 14 |  |  | B0 | 14 | XX | XX=80 成功；00 失败
八号板 | 排杯抓手 | 复位排杯抓手 | 9 | 40 | 09 |  |  | B8 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 从排杯到加样本通道 | 10 | 40 | 0A | NN MM | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号 | B8 | 0A | XX | XX的最高位为1表示执行成功为0执行失败；次高位为1取得成功为0取得失败；
|  | 从加样本小车到废料 | 13 | 40 | 0D | NN MM | NN=反应条位置号;MM=反应杯位置号 | B8 | 0D | XX | XX=80 成功；00 失败
| 排杯 | 启动排杯 | 11 | 40 | 0B |  |  | B8 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 停止排杯 | 12 | 40 | 0C |  |  | B8 | 0C | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 查询排杯状态 | 14 | 40 | 0E |  |  | B8 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败
| Tip头 | 复位Tip头 | 22 | 40 | 16 |  |  | 98 | 16 | XX | XX=80 成功；00 失败
|  | 弹出Tip头 | 23 | 40 | 17 |  |  | 98 | 17 | XX | XX=80 成功；01 失败
|  | 移动Tip头 | 24 | 40 | 18 | NN | NN=位置号 | 98 | 18 | XX | XX=80 成功；01 失败

## 修改记录
修改记录：
日期 | 记录 | 修改人
20160203 | 初稿 | 何陶
20160218 | 统一名称，增加扫描反应条以及反应杯命令参数说明。 | 何陶
20160321 | 移动试剂命令参数确定 | 何陶
20160808 | 增加试剂有无及试剂条码监测功能 | 何陶
20161130 | 核对命令完整 | 何陶

## Sheet2
板卡编号 | 模块名称 | 命令名称 | 命令号（10进制） | 命令格式 |  |  |  | 应答格式 |  |  |  | 间接应答格式 | 间接应答格式说明
|  |  |  | 下发ID | 命令号 | 参数 | 参数说明 | 上发ID | 命令号 | 参数 | 参数说明
一号板 | 取样本通道 | 复位取样本通道 | 9 | 08 | 09 |  |  | 80 | 09 | XX | XX=80 成功；00 失败
一号板 |  | 移动取样本通道 | 10 | 08 | 0A | XX | XX=位置号 | 80 | 0A | XX | XX=80 成功；00 失败
一号板 | 样本 | 复位样本架小车 | 11 | 08 | 0B |  |  | 80 | 0B | XX | XX=80 成功；00 失败
一号板 | 样本 | 清理样本架小车 | 12 | 08 | 0C | XX | XX=位置号 | 80 | 0C | XX | XX=80 成功；00 失败
一号板 | 样本 | 扫码样本架 | 13 | 08 | 0D | XX | XX=位置号 | 80 | 0D | XX | XX=80 成功；00 失败 | A0 00 01 57 30 35 0D 0A A0 01 01 31 30 30 30 30 A0 01 02 30 32 0D 0A A0 03 01 31 30 30 30 30 A0 03 02 31 38 0D 0A | 每帧数据最多包含8个字节，第一个字节A0=命令号，第二个字节00=样本架条码，第二个字节01=1#样本条码以此类推，第三个字节用于条码较长时分多帧发送的序号，从01开始使用，最后一帧在结尾的地方加0D 0A；如果某个条码没有扫到，则不发送此条码。
一号板 | 样本 | 从样本架仓到取样本通道 | 14 | 08 | 0E | XX NN CC | XX=位置号。NN CC 从左到右每个字节表示样本架条码的每个ASCII字符。 | 80 | 0E | XX | XX=80 成功；00 失败 | A0 00 01 57 30 35 0D 0A | 只返回样本架条码。
一号板 | 样本 | 从取样本通道到样本架仓 | 15 | 08 | 0F | XX | XX=位置号 | 80 | 0F | XX | XX=80 成功；00 失败
一号板 | 样本 | 查询样本架位使用状态 | 16 | 08 | 10 |  |  | 80 | 10 | XX NN CC | XX=80 成功，00 失败。NN CC 从左到右每个比特位表示一个位置样本架的有无。
一号板 | 样本 | 监测样本架位使用状态 | [5 empty] | 80 | 10 | XX NN CC | XX=80 成功，00 失败。NN CC 从左到右每个比特位表示一个位置样本架的有无。
一号板 | 样本 | 更新样本架位指示灯状态 | 17 | 08 | 11 | NN MM | NN=样本架位置号;MM=指示灯颜色 | 80 | 11 | XX | XX=80 成功；00 失败